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	BÖLÜM
	AY/YIL:

	Karşılaştırma Çalışması (Birim Sorumlusu)
	İç Kalite Kontrol
(Laboratuvar Birim Sorumlusu)
	Değerlendirme ve Onay
(Laboratuvar Birim Sorumlusu)

	Tarih:
(Karşılaştırma Testi)
	Cihaz Marka/Seri No:
	Hasta Barkodu
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Protokol
Numarası
	Glukometre Sonucu
(mg/dl)
	
Otoanalizör Sonucu
(mg/dl)

	Birim Sorumlusu 
Adı Soyadı
İmza
	
Tarih:
(Kontrol Solusyon Testi)
	1. Seviye Değeri (mg/dl)
	2. Seviye Değeri (mg/dl)
	3. Seviye Değeri (mg/dl)
	% Sapma Oranı
	Değerlendirme 
Sonucu
	Biyokimya Laboratuvarı 
Birim Sorumlusu 
Adı Soyadı
 İmza

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	☐ UYGUN
☐ UYGUN DEĞİL
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	☐ UYGUN
☐ UYGUN DEĞİL
	

	[bookmark: _Hlk157782208]* İç Kalite Kontrol ve Karşılaştırma Çalışması Cihazımız Sadece Acil Durumlarda Kullanılacağından Dolayı Yılda 2 Kez Yapılacaktır. 
* Karşılaştırma çalışması Bölüm sorumlularınca birimlerinde yapılarak, doldurulan formlar glukometre cihazları ile birlikte İç Kalite Kontrol Çalışması için Eğitim Araştırma Hastanasine gönderilir.
* Laboratuvar birimde değerlendirilen sonuçlar neticesinde %10 luk sapma oranından yüksek sonuç veren cihazlar arızalı kabul edilerek üretici firma ile iletişime geçilmelidir.
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